МИКРОСКОП БИОЛОГИЧЕСКИЙ

Модель DuoScope 2L

(Два микроскопа в одном)

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения

  - Назначение

  - Технические данные

  - Состав микроскопа

- Описание и работа составных частей

  - Фокусировочный механизм

  - Предметный столик

  - Револьверное устройство

  - Визуальная насадка

  - Объективы и окуляры

  - Основание микроскопа

- Эксплуатационные ограничения

- Подготовка микроскопа к работе

- Работа с микроскопом

  - Фокусировка на объект

  - Выбор объективов

- Возможные неисправности при работе

с микроскопом

- Правила обращения с микроскопом

- Комплектность микроскопа

# Общие сведения

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции, принципа действия и правил эксплуатации микроскопа УЧЕБНЫЙ.

Микроскоп является безопасным для здоровья, жизни, имущества потребителя и окружающей среды при правильной эксплуатации и соответствует требованиям международных стандартов.

## Назначение

Микроскоп биологический УЧЕБНЫЙ (далее - микроскоп) предназначен для наблюдения  прозрачных объектов в  проходящем  (отраженном) свете в светлом поле при учебных  работах в области биологии.

## Технические данные

Увеличение микроскопа…………………………………….….40- 640

Увеличение объективов………………………………...…...4;  10;  40

Увеличение окуляров……………………………………….…10х  16х

Линейное поле в пространстве изображений, мм……….………….18

Механическая длина тубуса, мм…….…………………………….160

Размеры предметного столика, мм….………………………....95 х 95

Диапазон перемещения предметного столика

с помощью фокусировочного механизма, мм…………..……...0 – 15

Источник питания         ….….3 элемента АА (4,5 В), сетевой адаптер.

Источник света (верхний / нижний осветитель)  …….…….светодиод

## Состав микроскопа

В состав микроскопа входят:

- штатив с фокусировочным механизмом с

- основание с встроенным осветителем

- кронштейн с предметным столиком

- револьверное устройство с объективами

- монокулярная насадка с окуляром

- диск с диафрагмами

- осветительная линза нижняя / верхняя

- линза конденсора встроенная в столик

Общий вид микроскопа УЧЕБНЫЙ представлен на рис.1

4

# Описание и работа составных частей

## Фокусировочный механизм

Фокусировочный механизм, расположенный на штативе 1 (рис.1), обеспечивает вертикальное перемещение предметного столика 2, который закреплен на кронштейне 4. Перемещение кронштейна с предметным столиком осуществляется рукоятками 3. Рукоятки расположены на одной оси и выведены с обеих сторон штатива.

Общая величина фокусировки составляет не менее 15 мм.

## 2.2.  Предметный столик

Предметный столик 2 закреплен на кронштейне 4, который укреплен на коробке механизма фокусировки. На поверхности столика установлены пружинные клеммы 9, прижимающие препарат.

К  нижней части предметного столика прикреплен диск 8 с диафрагмами.

Подъем кронштейна с предметным столиком ограничивается винтом-упором 16, что исключает  возможность соприкосновения объективов с препаратом.

## 2.3.  Револьверное устройство

Револьверное устройство 11  обеспечивает установку объективов 10, смена которых производится вращением кольца 12 до фиксированного положения.

## 2.4.  Визуальная насадка

На микроскопе установлена монокулярная насадка 14, которая закреплена тремя стопорами в гнезде тубусодержателя 13.

## 2.5.   Объективы и окуляры

Объективы, входящие в комплект микроскопа, рассчитаны на длину тубуса 160 мм.

Технические данные  объективов указаны в таблице 1.

- Таблица 1

| Линейное увеличение | Числовая апертура |
| --- | --- |
| 4 | 0,1 |
| 10 | 0,25 |
| 40 | 0,65 |

Объектив с увеличением 40х снабжен пружинящей оправой, предохраняющей от повреждения препарат и фронтальную линзу объектива при фокусировке.

## 2.6.  Основание микроскопа

В верхней части основания находится осветительное устройство – конденсорная  светильная линза в оправе 7.

В основании 5 (рис.1) микроскопа расположен источники света  (нижний в основании и верхний на штативе) - светодиоды, элементы питания (3 батарейки АА) и выключатель  -  клавиша 6.

Для смены батареек:

- наклонить штатив микроскопа от наблюдателя таким образом, чтобы открыть доступ к нижней части основания микроскопа

- отвернуть крышку отсека

- заменить батарейки

- закрыть отсек с батарейками

- вернуть микроскоп в исходное положение

# Эксплуатационные ограничения

Микроскопы рассчитаны на эксплуатацию в макроклиматических районах с умеренным  и холодным климатом в лабораторных помещениях при температуре воздуха от 10°С до 35°С и верхним значением относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°С.

В помещении не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и других активных веществ.

Микроскоп следует устанавливать в помещении, где мало ощущается толчки и вибрации.

Высокая температура и влажность может привести к заплесневению и конденсации влаги на оптических и механических деталях микроскопа, что может отрицательно сказаться на работе микроскопа.

# Подготовка микроскопа к работе

- Освободить микроскоп от упаковки;

- проверить комплектность микроскопа;

- опустить вращением рукояток 3 (рис.1) фокусировки предметный столик 2 в нижнее положение;

- нажатием клавиши 6, включить питание микроскопа.

# Работа с микроскопом

## 5.1.   Фокусировка на объект

- Установить на предметный столик объект, закрепить его клеммами.

- Вращением револьверной головки ввести в ход лучей объектив, увеличением   4х.

- Перемещая объект вручную, подвести под объектив участок объекта с наибольшей плотностью.

- Вращая рукоятки фокусировки и наблюдая сбоку за расстоянием между объективом и объектом, поднять предметный столик почти до соприкосновения объекта с объективом.

- Наблюдая в окуляр, установленный в монокулярной насадке, и медленно вращая рукоятки фокусировки опускать предметный столик вниз до появления изображения объекта.

После такой настройки, при переходе к объективам других увеличений фронтальная линза не будет задевать за объект и, возможно, будет требоваться незначительная перефокусировка.

## Выбор объективов

Исследование препарата рекомендуется начинать с объектива наименьшего увеличения, который используется в качестве поискового при выборе участка для более подробного изучения.

После того как выбран участок для исследования, следует привести его изображение в центр поля зрения микроскопа; если эта операция выполняется недостаточно аккуратно, то интересующий наблюдателя участок может не попасть в поле зрения более сильного объектива при смене увеличений.

- ВНИМАНИЕ!

При использовании механизма ограничителя (упора) необходимо помнить, что при работе с препаратами, толщина предметного стекла которых отличается от толщины, на которую был выставлен упор на заводе-изготовителе (1 + 0,1 мм), необходимо отжать винт упора 16 (рис.1) и самостоятельно выставить упор заново в соответствии с толщиной используемого предметного стекла или вообще не пользоваться упором.

Порядок установки упора:

- отвернуть винт упора 16;

- ввести в ход лучей объектив увеличением 40х;

- действуя механизмом фокусировки осторожно подвести препарат почти до соприкосновения с фронтальной линзой объектива;

- наблюдая в окуляр и опуская предметный столик сфокусировать микроскоп на резкое изображение препарата рукоятками фокусировки;

- зажать винт упора 16;

- далее производить фокусировку, как описано выше.

# Возможные неисправности при работе  с микроскопом

Возможные неисправности, возникающие при работе с микроскопом, обусловленные либо неправильной его настройкой, либо неправильным использование отдельных узлов микроскопа, либо выходом  их из строя, и способы устранения этих неисправностей изложены в таблице 2.

Таблица 2

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Срезание или сильное падение освещенности на краях поля зрения, неравномерное освещение | Револьвер не стоит в положении фиксации (объектив не на оптической оси микроскопа) | Довернуть револьвер и поставить объектив на оптическую ось микроскопа |
|  | Диск с диафрагмами не стоит в положении фиксации | Довернуть диск до фиксируемого положения |
|  | На линзе находится грязь (объектив, окуляр, осветительная линза) | Удалить грязь |
| В поле зрения видна грязь, пыль | На линзе находится грязь (объектив, окуляр, осветительная линза) | Удалить грязь |
|  | На предметном стекле находится грязь | Удалить грязь |
| Плохое качество изображения объекта (низкое разрешение, плохая контрастность) | На линзе находится грязь (объектив, окуляр, осветительная линза) | Удалить грязь |
| Наблюдается срезание поля зрения с одного края | Револьверное гнездо с объективом не установлено в фиксированное положение | Довернуть револьверную головку, установив объектив на оптическую ось микроскопа |
|  | Диск с диафрагмами не установлен в фиксированное положение | Довернуть диск, установив выбранную диафрагму на оптическую ось микроскопа |
|  | Препарат самопроизвольно смещается | Закрепить препарат клеммами |
| При переключении объектива слабого увеличения на объектив большего увеличения объектив задевает за препарат | Предметное стекло с объектом положено наоборот | Перевернуть предметное стекло |
|  | Покровное стекло слишком толстое | Использовать покровное стекло стандартной толщины |
| При включении микроскопа светодиод не горит | Вышла из строя батарейка | Произвести замену батареек в соответствии с указаниями раздела 2.6 настоящего руководства |

# Правила обращения с микроскопом

- Микроскоп необходимо содержать в чистоте и предохранять от повреждений. В нерабочем состоянии микроскоп необходимо закрывать чехлом.

- Для сохранения внешнего вида микроскопа необходимо периодически протирать его мягкой тканью, слегка пропитанной бескислотным вазелином, предварительно удалив пыль, а затем обтирать сухой, мягкой, чистой тканью.

- Необходимо содержать в чистоте металлические части микроскопа. Особое внимание следует обращать на чистоту оптических деталей, особенно объективов и окуляров.

- Нельзя касаться пальцами поверхностей оптических деталей

В случае если на последнюю линзу объектива, глубоко сидящую в оправе, попала пыль, поверхность линзы надо очень осторожно протереть чистой ватой, навернутой на деревянную палочку и слегка смоченной эфиром или спиртовой смесью. Если пыль проникла внутрь объектива, и на внутренних поверхностях линз образовался налет, необходимо отправить объектив для чистки в оптическую мастерскую.

- Разбирать объективы и окуляры запрещается.

# Комплектность микроскопа

Комплектация микроскопа УЧЕБНЫЙ представлена в таблице 3.

### Таблица 3

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штатив микроскопа с предметным столиком (с клеммами и диском с диафрагмами), трехгнездным револьвером. Два источника света: в основании микроскопа и на раме штатива микроскопа | 1 |
| 2 | Монокулярная насадка | 1 |
| 3 | Объективы: 4х; 10х; 40х | по 1 каждого увеличения |
| 4 | Окуляр 10х окуляр 16х | 1 |
| 5 | Чехол | 1 |
| 6 | Адаптер сетевой | 1 |
| 7 | Стекла предметные | 5 |
| 8 | Стекла покровные | 5 |
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 |

10

# Свидетельство о приемке

Микроскоп УЧЕБНЫЙ изготовлен и принят в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

# Гарантии изготовителя

  - Продавец гарантирует соответствие качества микроскопа УЧЕБНЫЙ требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации микроскопа – 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Дата упаковки :

Дата продажи :

Рисунок 1   Микроскоп УЧЕБНЫЙ

1-штатив микроскопа; 2-предметный столик; 3-рукоятка фокусировки; 4-кронштейн; 5-основание; 6-выключатель клавиша; 7-осветительные линзы; 8-диск с диафрагмами; 9-клеммы; 10-объективы; 11-револьверное устройство; 12-кольцо револьвера; 13-тубусодержатель; 14-монокулярная насадка; 15-окуляр с указателем; 16-винт-упор.